AN GEILLEAGAR AGUS GNÓTHAÍ MUIRÍ

Oifig an Státrúnaí don Gheilleagair

Reacht Uimh. XXX/2023

Achoimre: Reacht lena leagtar síos Rialachán maidir le rialú méadreolaíoch dlíthiúil ar mhéadar teimhneacha.

Comhlíonann an rialú méadreolaíoch ar mhodhanna tomhais agus ar ionstraimí sa Phortaingéil an scéim ghinearálta a formheasadh le Dlí Foraithne Uimh. 29/2022 an 7 Aibreán, na forálacha rialála ginearálta a leagtar síos sa Rialachán Ginearálta maidir le Rialú Méadreolaíoch arna formheas ag Reacht Uimh. 211/2022 an 23 Lúnasa, agus na forálacha atá i dtreoracha sonracha gach ionstraime tomhais.

I bhfianaise fhoilsiú an tseasaimh dhlíthiúil seo, is gá an rialachán sonrach a ghlacadh atá le comhlíonadh trí rialú méadreolaíoch mhéadar teimhneach, lena n-aisghairtear Reacht Uimh. 797/2009 an 1 Nollaig.

Bhí an Reacht sin faoi réir an nós imeachta faisnéise i réimse na rialachán teicniúil agus na rialacha maidir le seirbhísí na sochaí faisnéise, dá bhforáiltear i dTreoir (AE) 2015/1535 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meán Fómhair 2015.

Dá bhrí sin:

De bhun Airteagal 2(a) agus Airteagal 25(1) de Dhlí Foraithne Uimh. 29/2022 an 7 Aibreán, i gcomhar le forálacha Airteagal 1(4) den Rialachán atá i gceangal le Reacht Uimh. 211/2022 an 23 Lúnasa, tugann an Rialtas agus an Státrúnaí Geilleagair sainordú don mhéid seo a leanas:

Airteagal 1

**Ábhar**

Formheastar leis seo an Rialachán maidir le Rialú Méadreolaíoch Dlíthiúil mhéadar teimhneach atá i gceangal leis an Reacht seo, ar cuid dhílis de é.

Airteagal 2

**Clásal aisghairme**

Aisghairtear leis seo Reacht Uimh. 797/2009 an 1 Nollaig.

Airteagal 3

**Teacht i bhfeidhm**

Tiocfaidh an Reacht seo i bhfeidhm an lá tar éis a bheith fhoilsithe.

xx xxxxxx 2023. – An Státrúnaí Geilleagair, *Pedro Cilínio*.

IARSCRÍBHINN

**RIALÚ DLÍTHIÚIL MÉADREOLAÍOCH AR MHÉADAR TEIMHNEACH A RIALÁIL**

Airteagal 1

**Raon feidhme**

Beidh feidhm ag an Rialachán seo maidir le mhéadar teimhneacha atá beartaithe chun teimhneacht na n-astaíochtaí sceite ó fheithiclí faoi thiomáint díosail a thomhas.

Airteagal 2

**Sainmhíniú**

Chun críocha an Rialacháin seo, ciallaíonn mhéadar teimhneacha ionstraimí atá deartha chun teimhneacht na ngás sceite a astaíonn feithiclí a thomhas go leanúnach.

Airteagal 3

**Cur i mbun seirbhíse**

Ní mór do na mhéadar teimhneacha na ceanglais mhéadreolaíocha agus theicniúla sainithe a chomhlíonadh igcaighdeán ISO 11614.

Airteagal 4

**Tásc**

(1) Cuirfear tásc na mhéadar teimhneacha in iúl leis an gcomhéifeacht ionsúcháin lonrúil, arna léiriú le siombail k, agus san aonad m -1.

(2) Is céatadáin iad na luachanna teimhneachta agus léirítear iad tríd an tsiombail N.

(3) Nuair a shloinntear an fachtóir coinbhéartachta go cuí, féadfar glacadh le haonaid choibhéiseacha eile ar bhonn aonaid Chóras Idirnáisiúnta na nAonad (SI).

Airteagal 5

**Rialú méadreolaíoch dlíthiúil**

Rialú méadreolaíoch dlíthiúil ar na mhéadar teimhneacha faoi fhreagracht Institiúid Cáilíochta na Portaingéile, I. P. (IPQ, I. P.) agus cuimsíonn sé oibríochtaí Samhail-Cheadú, an Chéad Fhíorú, Fíorú Tréimhsiúil agus Fíorú Urghnách.

Airteagal 6

**Ceadú Samhail**

(1) Ní mór formheas samplach a bheith i gcomhréir leis na ceanglais a leagtar síos in Airteagal 7 de Dhlí Foraithne Uimh. 29/2022 an 7 Aibreán agus in Airteagal 2 den Rialachán atá i gceangal le hOrdú Uimh. 211/2022 an 23 Lúnasa.

(2) Le linn thréimhse bailíochta an Mhúnla Ceadúnais, aon athrú nó gach athrú a dhéantar ar an múnla formheasta, trí chomhpháirteanna a athsholáthar, trí fheiste fhorlíontach a chur léi, athrú ríomhchláir *(*bogearraí) suiteáilte, nó trí mhodhnuithe a bhféadfadh tionchar a bheith acu ar thorthaí na dtomhas nó ar na coinníollacha úsáide rialála, tá gá le formheas múnla forlíontach.

(3) An cláir ríomhaire a úsáideann naméadar teimhneacha agus rúndacht na sonraí a fhaightear agus a chuirtear i láthair, agus ní mór iad a bheith faoi réir sainaithint uathúil agus gan débhrí.

Airteagal 7

**An chéad fhíorú**

(1) Déanfar an chéad fhíorú sula gcuirfear an ionstraim ar an margadh, nó tar éis é a dheisiú agus aon uair a dhéanfar sárú ar an gcóras séalaithe, gan fíorú tréimhsiúil a dhéanamh sa bhliain sin, agus an tréimhse bhailíochta chéanna aige.

(2) Déanfar na chéad tástálacha fíorúcháin i gcomhréir leis na ceanglais mhéadreolaíocha agus theicniúla a leagtar síos in Airteagal 3 den Rialachán seo.

(3) Is ionann na huasluachanna earráide incheadaithe don chéad fhíorú agus ± 2 % teimhneacht, N.

Airteagal 8

**Fíorú tréimhsiúil**

(1) Bíonn minicíocht bhliantúil ag baint leis an bhfíorú tréimhsiúil agus beidh sé bailí ar feadh bliana amháin tar éis é a thabhairt chun críche.

(2) Beidh na tástálacha fíorúcháin tréimhsiúla mar an gcéanna leis na tástálacha a bhunófar don chéad fhíorú.

(3) Beidh luachanna na n-uasearráidí incheadaithe san fhíorú tréimhsiúil cothrom le luachanna na n-uasearráidí incheadaithe arna mbunú don chéad fhíorú.

Airteagal 9

**Fíorú urghnách**

(1) Áireofar leis an bhfíorú urghnách na tástálacha tréimhsiúla fíorúcháin.

(2) San fhíorú urghnách, beidh luachanna na n-earráidí uasta incheadaithe cothrom le luachanna na n-earráidí uasta incheadaithe arna mbunú don fhíorú tréimhsiúil.

Airteagal 10

**Inscríbhinní agus marcálacha**

(1) Taispeánfaidh na mhéadar teimhneacha inscríbhinní agus marcálacha go feiceálach agus go soléite i gcomhréir leis na ceanglais mhéadreolaíocha a leagtar síos in Airteagal 3 den Rialachán seo.

(2) Beidh siombail formheasa na samhla agus siombailí nó tagairtí eile atá buntáisteach dá n-úsáid ar na mhéadar teimhneacha freisin.

Airteagal 11

**Foráil idirthréimhseach**

Féadfaidh na hionstraimí atá in úsáid fanacht in úsáid agus bail mhaith orthu agus má thabhaíonn siad, sna tástálacha fíoraithe méadreolaíocha, earráidí nach sáraíonn na hearráidí uasta incheadaithe.

Airteagal 12

**Diúscairt Chríochnaitheach**

Ní chuirfidh forálacha na n-airteagal roimhe seo cosc ar mhargú ná ar úsáid bhreise mhéadar teimhneacha, in éineacht le deimhnithe um measúnú comhréireachta arna n-eisiúint ag comhlachtaí atá aitheanta faoin reachtaíocht is infheidhme de chuid an Aontais Eorpaigh, faoi chuimsiú na gníomhaíochta dlíthiúla méadreolaíochta, ar bhonn sonraíochtaí agus nósanna imeachta lena n-áirithítear cáilíocht mhéadreolaíoch leis an gcáilíocht dá dtagraítear sa Rialachán seo, agus an choibhéis á measúnú ag IPQ, I.P.