| IAPR Nepriklausoma valstybės pajamų tarnyba GRAIKIJOS RESPUBLIKA |  | ### Atėnai, 2022 m. spalio 17 d. ### Protokolo Nr.: 30/010/000/30/2022 |
| --- | --- | --- |
| AUKŠČIAUSIOJI CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ TARYBA Adresas: 16, Tsocha Street, Athens |  | ### KAM: Generalinė valstybinė chemijos laboratorija Energetikos, pramonės ir cheminių produktų direktoratas A skyrius |
| Pašto kodas: 115 21 |  |  |
| Informacija: E. Bania-Georgopoulou Tel. 210-6479244,230 El. paštas axs@aade.gr |  |  |
|  | . |  |

TEMA:  SCC (Aukščiausiosios cheminių medžiagų tarybos) sprendimas Nt. 30/2022

Atsakydami į Jūsų 2022 m. rugsėjo 23 d. laišką Nr. 30/004/000/1249, kuriuo persiuntėte mums savo pasiūlymą dėl SCC sprendimo „2022 m. sausio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2022/197, kuriuo nustatomas šildymui skirto gazolio, jūrinio gazolio ir jūrinio dyzelino, taip pat buitinio žibalo (šildymui skirto žibalo) bendrasis mokestinis žymeklis ACCUTRACETM PLUS, jo nustatymo bandymo metodai ir susiję techniniai reikalavimai, perkėlimas į nacionalinę teisę“ priėmimo, informuojame, kad mūsų vadovaujama Aukščiausioji cheminių medžiagų taryba, išnagrinėjusi šį klausimą, 2022 m. rugsėjo 29 d. posėdyje teisiškai išnagrinėjo aptariamą pasiūlymą ir vienbalsiai

nusprendė, kaip nurodyta toliau:

„2022 m. sausio 17 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2022/197, kuriuo nustatomas šildymui skirto gazolio, jūrinio gazolio ir jūrinio dyzelino, taip pat buitinio žibalo (šildymui skirto žibalo) bendrasis mokestinis žymiklis ACCUTRACETM PLUS, jo nustatymo bandymo metodai ir susiję techniniai reikalavimai, perkėlimas į nacionalinę teisę.“

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

Šio sprendimo tikslas – nustatyti bendrąjį Europos mokestinį žymiklį, numatytą Direktyvoje 95/60/EB dėl naftos produktų ženklinimo.

Šiuo sprendimu reglamentuojami šie dalykai:

1) cheminis atsekamosios molekulės pavadinimas pagal IUPAC;

2) prie energinių produktų pridėta procentinė dalis;

3) patvirtintas laboratorinis metodas ir įranga, skirta kiekybiniam atsekamųjų medžiagų nustatymui energiniuose produktuose;

4) šio metodo kokybės charakteristikos;

5) metodas ir įranga, naudojami atliekant patikras vietoje siekiant nustatyti atsekamąją medžiagą.

2 straipsnis

Atsekamosios medžiagos nustatymas

Medžiaga ACCUTRACETM PLUS, kurios veiklioji medžiaga yra butoksibenzenas (CAS registro numeris 1126-79-0), pridedama prie šildymui skirto gazolio, jūrinio gazolio ir jūrinio dyzelino, taip pat prie buitinio žibalo (šildymui skirto žibalo) kaip bendrasis mokestinis žymiklis, numatytas Direktyvoje 95/60/EB dėl visų naftos produktų, klasifikuojamų pagal KN kodus 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 ir 2710 20 19, taip pat naminio žibalo (šildymui skirto žibalo), klasifikuojamo pagal KN kodą 2710 19 25, ženklinimo.

Nustatomas 12,5 miligramo ACCUTRACETM PLUS viename energinio produkto litre žymėtinas kiekis. Tai atitinka bent 9,5 miligramo butoksibenzeno viename energinio produkto litre žymėtiną kiekį.

3 straipsnis

Laboratorinių bandymų metodas

Butoksibenzenui – ACCUTRACETM PLUS veikliajai medžiagai – šildymui skirtame gazolyje, jūriniame gazolyje ir jūriniame dyzeline, taip pat buitiniame žibale (šildymui skirtame žibale), kai jo koncentracija yra 9,5 miligramo butoksibenzeno viename energinio produkto litre, nustatyti naudojamas dvimatis dujų chromatografas su masių spektrometrijos detektoriumi (GC–MS). Metodas grindžiamas „Dow“ tyrimo ataskaita „Dvimačio dujų chromatografijos metodo, skirto dyzeline esančio butilo fenileterio (BPE) kiekybiniam kiekiui nustatyti, patvirtinimas“, apie kurią Europos Komisija pranešė valstybėms narėms.

Pažymima, kad butilo fenileterio junginys yra identiškas junginiui, kurio IUPAC cheminis pavadinimas yra „butoksibenzenas“.

Pradžia

Energinio produkto ėminys analizuojamas naudojant dvimatę dujų chromatografiją su kapiliarinėmis kolonėlėmis ir atitinkamu temperatūros grafiku, naudojant liepsnos jonizacijos (FID) ir masės (MS) detektorius.  Naudojamas „Dean“ jungiklis ir 3 skirtingo poliškumo kolonėlės.

Butoksibenzeno kiekybinis nustatymas atliekamas naudojant masių spektrometrijos detektorių, naudojant elektronų poveikio jonizaciją ir pasirinktą jonų stebėseną (SIM), ypač jono, kurio m/z yra 94 (kiekybinio jono), ir jono, kurio m/z yra 150 (patvirtinimo jonas).

Chromatografo veikimas ir rezultatų apskaičiavimas reglamentuojamas naudojant atitinkamą programinę įrangą.

Reagentai ir kitos medžiagos

1. Bendrosios medžiagos

— Chromatografinio grynumo helio inertinės dujos

— Neatsekamas šildymui naudojamas gazolis, jūrinis gazolis ir jūrinis dyzelinas, taip pat buitinis žibalas (šildymui naudojamas žibalas)  kalibravimo standartų paruošimui.

– Tinkami tirpikliai automatiniam ėminių ėmiklio valymui.

2. Kalibravimo standartai

Standartiniai butoksibenzeno tirpalai ruošiami iš sertifikuotosios pamatinės medžiagos (SPM) arba žinomos koncentracijos pradinio tirpalo.

Kalibravimo kreivei sukurti naudojamas neatsekamas šildymui skirtas gazolis, jūrinis gazolis ir jūrinis dyzelinas, taip pat buitinis žibalas (šildymui skirtas žibalas), ir paruošiami 7 standartiniai butoksibenzeno tirpalai, kurių koncentracijos intervalas yra 0,095–11,875 mg/l-1 butoksibenzeno energiniame produkte.

Įranga

1. Dujų chromatografas su elektronine slėgio valdymo sistema ir dalymo / nedalymo purkštuvu.

2.  Liepsnos jonizacijos detektorius (FID).

3. Masės spektrometrijos detektorius su elektronų pluošto jonizacijos metodu, sujungtas su chromatografu perdavimo linija.

4. Trys (3) skirtingo poliškumo kapiliarinės kolonėlė: pirmoji, 50 % fenilo tipo (15 x 0,25 x 0,15), jungia purkštuvą su „Dean“ jungikliu, antroji, vaško tipo (30 x 0,25 x 1,00), jungia „Dean“ jungiklį su MSD, o trečioji, lydyto silicio kolonėlė (0,64 x 0,1), jungia „Dean“ jungiklį su FID.

5. Automatinis ėmiklis su švirkštu, galinčiu tiksliai tiekti 5 μl tūrį.

6. Kompiuteris su tinkama programine įranga, kuri atsisiunčia ir apdoroja duomenis.

Procedūra

Iš pradžių sukuriama kalibravimo kreivė su pirmiau minėtais kalibravimo standartais.

Atsekamajai medžiagai aptikti, naudojama elektronų pluošto jonizacija ir

SIM technologija: jono, kurio m/z yra 94 (kiekybinis jonas), ir jono, kurio m/z yra 150 (patvirtinimo jonas).

Rekomenduojami šie optimalūs GC–MS veikimo parametrai:

– Kolonėlės temperatūra (krosnis)

Pagal krosnies temperatūros grafiką pradinė 100 °C temperatūra išlaikoma 0,5 min. ir didėja 10 °C/min.-1 iki 180 °C, kur ji stabilizuojama 0,0 min, tada didėja 30 °C/min.-1 iki 260 °C, kur stabilizuojama 4,0 min.

– Purkštuvas (dalymo / nedalymo)

Dalymo / nedalymo purkštuvo temperatūra, kurios padalijimo santykis yra 100:1, yra 250 °C, o įpurškiamo ėminio tūris – 1 μl. Kolonėlėse esančių nešančiųjų dujų (helio) srautas yra: Pirmoje kolonėlėje: 1,0 ml/min.-1 5,0 min, pokytis 99 ml/min.-1, stabilizavimas 10,1 min (plovimo etapas).  Antroje kolonėlėje: 2,5 ml/min.-1 pastovus srautas.

– Liepsnos jonizacijos detektorius (FID)

Naudojamas liepsnos jonizacijos detektorius (FID), veikiantis 260 °C temperatūroje.

– Masės detektorius (MS detektorius)

Masės detektorius (MS detektorius) naudojamas su elektronų pluošto jonizacija ir pasirinktu jonų stebėjimu (SIM), kuris veikia šiomis sąlygomis:
Jonų šaltinio temperatūra yra 250 °C.  Kvadrupolinio masių spektrometro temperatūra yra 200 °C. Tiekimo linijos temperatūra yra 260 °C. Tirpiklio delsos trukmė yra 3,00 min. m/z: 94 naudojama kaip kiekybinis jonas ir m/z: 150 kaip patvirtinimo jonas.  Prastovos laikas yra 100 ms.

Siekiant užtikrinti rezultatų kokybę, rekomenduojama taikyti vidaus kokybės kontrolės schemą su reguliaria kokybės kontrolinės imties analize.

Gali būti taikomas alternatyvus dujų chromatografijos metodas su atitinkamomis kolonėlėmis ir detektoriais bendrai nustatant ACCUTRACETM PLUS ir nacionalinius molekulinės technologijos atsekamuosius įrenginius FT36 ir FT39, jei galima įrodyti, kad užtikrinamas bent toks pat tikslumas ir bent toks pat tikslumo lygis, kaip ir analizės metodas, kurį jis pakeičia.

4 straipsnis

Bandymo metodo kokybės charakteristikos

Metodo eksploatacinės charakteristikos nustatomos jį patvirtinant pagal ELOT EN ISO IEC 17025 reikalavimus.

Jei kyla abejonių dėl bandymų rezultatų, jie vertinami ir aiškinami pagal ELOT EN ISO 4259:2018.

5 straipsnis

Bandymo metodas atliekant patikrinimus vietoje

Atliekant orientacinius patikrinimus vietoje, energinio produkto ėminys, prieš tai neapdorotas, analizuojamas atitinkamu dujų chromatografijos įtaisu, kapiliarinėmis kolonėlėmis ir atitinkamu temperatūros grafiku, naudojant atitinkamus detektorius (FID ir (arba) MS).

6 straipsnis

Panaikintos nuostatos

Įsigaliojus šiam sprendimui, panaikinama:

(1) SCC sprendimo Nr. 53/2015 „Laivams tiekti skirti degalai. Dažymo ir jūrinio gazolio sekimo reikalavimai, bandymo metodai ir procedūros“ (Vyriausybės leidinys Β’ Nr. 987/2015/16) 3 straipsnio 3.2 dalis

(2) SCC sprendimo Nr. 468/2002 (Vyriausybės leidinys Β’ Nr. 1273/05.09.2003) „Dažymo ir šildymui skirto gazolio sekimo procedūros“ (Vyriausybės leidinys Β’ Nr. 1273/2002/03) 2 straipsnio 2 dalis

(3) SCC sprendimo Nr. 469/2002 (Vyriausybės leidinys Β’ Nr. 1273/2003) „Šildymui skirto žibalo bandymo specifikacijos ir metodai“ (Vyriausybės leidinys Β’ Nr. 1273/2002/03) 2 straipsnio 1 dalis

| PIRMININKAS EVANGELOS BAKEAS |  |  | SEKRETORĖ ELENI BANIA-GEORGOPOULOU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |