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TÁRGY:  Az SCC (Legfelsőbb Vegyipari Tanács) 30/2022. sz. határozata

[bookmark: page230R_mcid1]Válaszul a 30/004/000/1249/23-9-2022 hivatkozási számú levelükre, amelyben továbbították az SCC alábbi című határozatának elfogadására vonatkozó javaslatukat: „Az ACCUTRACETM PLUS mint a fűtőolaj, a hajózási gázolaj és a hajózási dízelolaj, valamint a háztartási kerozin (fűtőkerozin) közös adóügyi jelölőanyagaként való létrehozásáról, a meghatározására szolgáló vizsgálati módszerekről és a kapcsolódó műszaki követelményekről szóló (EU) 2022/197 (2022. január 17.) bizottsági végrehajtási határozatnak a nemzeti jogba történő átültetéséről”, ezúton tájékoztatjuk, hogy a Legfelsőbb Vegyipari Tanács, amelynek elnöki tisztjét betöltjük, az ügy vizsgálata nyomán, 2022. szeptember 29-i ülésén jogi szempontból áttekintette a szóban forgó kérdést, és egyhangúlag 

a következőképpen döntött:


„Az ACCUTRACETM PLUS mint a fűtőolaj, a hajózási gázolaj és a hajózási dízelolaj, valamint a háztartási kerozin (fűtőkerozin) közös adóügyi jelölőanyagaként való létrehozásáról, a meghatározására szolgáló vizsgálati módszerekről és a kapcsolódó műszaki követelményekről szóló (EU) 2022/197 (2022. január 17.) bizottsági végrehajtási határozatnak a nemzeti jogba történő átültetéséről.”


1. cikk
Cél és hatály

	E határozat célja a gázolaj és a kerozin adóügyi jelölőanyagáról szóló 95/60/EK irányelvben előírt közös európai adóügyi jelölőanyag létrehozása. 
	A határozat a következőket szabályozza: 
1) A nyomjelző molekula kémiai neve az IUPAC szerint.
2) Az energiatermékekhez hozzáadott százalékos arány.
3) Az energiatermékekben található jelölőanyag mennyiségi meghatározására szolgáló validált laboratóriumi módszer és berendezés.
4) Ennek a módszernek a minőségi jellemzői.
5) A nyomjelzők meghatározására szolgáló helyszíni ellenőrzések során alkalmazott módszer és berendezés.


2. cikk
A nyomjelző meghatározása

	Az ACCUTRACETM PLUS anyagot, amelynek a hatóanyaga a butoxibenzol (CAS-szám: 1126-79-0), kell a gázolaj és a kerozin adóügyi jelölőanyagáról szóló 95/60/EK irányelv szerinti közös adóügyi jelölőanyagként hozzáadni a 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11, 2710 20 16 és 2710 20 19 KN-kód alá tartozó fűtőolajhoz, hajózási gázolajhoz és hajózási dízelolajhoz, valamint a háztartási kerozinhoz (fűtőkerozin), illetve a 2710 19 25 KN-kód alá tartozó háztartási kerozinhoz (fűtőkerozin). 
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Az ACCUTRACETM PLUS jelölőszintjét energiatermékenként 12,5 milligramm/liter értékben határozzák meg. Ez energiatermékenként legalább 9,5 milligramm butoxibenzol/liter jelölőszintnek felel meg.  


3. cikk
Laboratóriumi vizsgálati módszer

	A fűtőolaj, a hajózási gázolaj és a hajózási dízelolaj, valamint a háztartási kerozin (fűtőkerozin) 9,5 milligramm/liter/energiatermék koncentrációjú butoxibenzol-tartalmának (a butoxibenzol az ACCUTRACETM PLUS hatóanyaga) meghatározására tömegspektrometriás detektorral (GC – MS) felszerelt kétdimenziós gázkromatográfot használnak. A módszer a Dow „A dízelolaj butil-fenil-éter nyomjelzőtartalmának mennyiségi meghatározására alkalmazandó kétdimenziós gázkromatográfiai módszer validálása” (Validation of a two-Dimensional Gas Chromatography Method for Quantification of the tracer butyl-fenil-éter (BPE) in Diesel Fuel) című kutatási jelentésén alapul, amelyről az Európai Bizottság értesítette a tagállamokat. 
Meg kell jegyezni, hogy a butil-fenil-éter vegyület azonos a butoxibenzol vegyülettel az IUPAC kémiai név szerint.


Kezdés  
Az energiatermék mintáját kétdimenziós gázkromatográfiai módszerrel elemzik, kapilláris oszlopokkal és megfelelő hőmérsékleti ütemezéssel, lángionizációs (FID) és tömegdetektorokkal (MS).  Dean kapcsolót és 3 különböző polaritású oszlopot használnak. 
A butoxibenzol mennyiségi meghatározása tömegspektrometriás detektorral történik, elektronhatás-ionizációval és szelektív ionmonitorozással (SIM), külön az m/z 94-es (kvantifikációs ion) és az m/z 150 (megerősítő ion) ion tekintetében. 
A kromatográf működését és az eredmények kiszámítását megfelelő szoftver szabályozza.

Reagensek és egyéb anyagok
1. Általában
— Kromatográfiás tisztaságú hélium inert gáz
— Nem jelölt fűtőolaj, hajózási gázolaj és hajózási dízelolaj, valamint háztartási kerozin (fűtőkerozin), a kalibrációs szabványok elkészítéséhez.
– Megfelelő oldószerek az automata mintavevő tisztításához.

2. Kalibrálási szabványok
A szabvány butoxibenzol-oldatokat tanúsított referenciaanyagból (CRM) vagy ismert koncentrációjú törzsoldatból állítják elő.
A kalibrációs görbe létrehozásához nem jelölt fűtőolajat, hajózási gázolajat és hajózási dízelolajat, valamint háztartási kerozint (fűtőkerozin) használnak, és 7 szabvány butoxibenzol-oldatot készítenek el a 0,095–11,875 mg.L-1 koncentrációtartományban az energiatermékenkénti butoxibenzol-tartalomra.

Berendezések
1. Elektronikus nyomásszabályozó rendszerrel és osztott/osztás nélküli injektorral felszerelt gázkromatográf.
2.  Lángionizációs detektor (FID).
3. Tömegspektrometriás detektor elektronsugaras ionizációs technikával, a kromatográfhoz átvezető vezetékkel csatlakoztatva.
4. Három (3) különböző polaritású kapilláris oszlop: az első, 50% fenil típusú (15x0,25x0,15) köti össze az injektort a Dean kapcsolóval, a második Wax típusú (30x0,25x1,00) köti össze a Dean kapcsolót az MSD-vel, a harmadik pedig egy olvasztott szilícium-dioxid oszlop (0.64x0.1), amely a Dean kapcsolót a FID-del köti össze.
5. Automata mintavevő 5 μl mennyiséget pontosan vételezni képes fecskendővel.
6. Számítógép megfelelő szoftverrel, amely letölti és feldolgozza az adatokat.

Eljárás
Először egy kalibrációs görbét készítenek a fent említett kalibrációs szabványokkal.
A nyomjelző észleléséhez az elektronsugár ionizációs és
a SIM technikát használják: m/z 94 (mennyiségi ion) és m/z 150 (megerősítő ion) ionból. 
Optimális GC-MS működési paraméterként a következők ajánlottak:

– Az oszlop hőmérséklete (sütő)
A sütő hőmérsékleti ütemezése szerint a 100°C kezdeti hőmérsékletet 0,5 percig tartják fenn, majd 10°C.min-1 ütemben 180°C-ig emelik, ahol 0,0 percig stabilizálják, majd 30°C.min–1 ütemben 260°C-ig emelik, ahol 4,0 percig stabilizálják. 

– Injektor (osztott/osztás nélküli)
Az osztott/osztás nélküli injektor hőmérséklete 100:1 osztási arányban 250°C, a befecskendezett minta pedig 1μl. A vivőgáz (hélium) áramlása az oszlopokban: Az első oszlop esetében: 1,0 mL.min-1 5,0 percig, változás 99 mL.min-1, stabilizálás 10,1 percig (mosási lépés).  A második oszlop esetében: 2,5 mL.min-1 folyamatos áramlás.

– Lángionizációs detektor (FID)
260°C hőmérsékleten működő lángionizációs detektort (FID) kell használni.

– Tömegdetektor (MS-detektor)
 Tömegdetektort (MS-detektor) kell használni elektronsugár ionizációhoz és kiválasztott ionmonitorozáshoz (SIM), amely a következő feltételek mellett működik:
Az ionforrás hőmérséklete 250°C.  A kvadrupól (MS Quad) hőmérséklete 200°C. Az átvezető vezeték hőmérséklete 260°C. Az oldószer késleltetési ideje 3,00 perc. m/z: 94-et kell használni kvantifikációs ionként és m/z: 150-et megerősítő ionként.  A megtartási idő 100 ms.

Az eredmények minőségének biztosítása érdekében ajánlatos belső minőségellenőrzési rendszert alkalmazni a minőségellenőrzési minta rendszeres elemzésével.

Megfelelő oszlopokkal és detektorokkal ellátott alternatív gázkromatográfiás módszer használható az ACCUTRACETM PLUS és az FT36 és FT39 nemzeti molekuláris technológiai nyomjelzők közös meghatározására, ha bizonyítható, hogy legalább ugyanolyan pontosságot és precíziót biztosít, mint az általa helyettesített analitikai módszer.


	 
4. cikk
A vizsgálati módszer minőségi jellemzői
		
		A módszer teljesítményjellemzőit hitelesítéskor, az ELOT EN ISO IEC 17025 szabvány követelményeinek megfelelően kell meghatározni. 
		Amennyiben kétség merül fel a vizsgálatok eredményeivel kapcsolatban, ezeket az ELOT EN ISO 4259:2018 szabványnak megfelelően kell értékelni és értelmezni.


	
5. cikk
A helyszíni ellenőrzések vizsgálati módszere 

	Az indikatív helyszíni ellenőrzéseknél az energiatermék mintáját előzetes kezelés nélkül kell elemezni megfelelő gázkromatográfiás eszközzel, kapilláris oszlopokkal és megfelelő hőmérsékleti ütemezéssel, megfelelő detektorok (FID és/vagy MS) alkalmazásával.  


		6. cikk		
Hatályon kívül helyezett rendelkezések

	A határozat hatálybalépésével hatályukat vesztik a következők:
(1) Az 53/2015. sz. SCC-határozat „A hajók ellátásához használt üzemanyagok – A hajózási gázolaj színezésére és jelölésére vonatkozó követelmények, vizsgálati módszerek és eljárások” 3. cikkének (3.2) bekezdése (B’ Kormányzati közlöny 987/2015/16. sz.)
(2) A 468/2002 sz. SCC-határozat (B’ Kormányzati Közlöny 1273/05.09.2003. sz.) „A fűtőolaj színezésére és jelölésére vonatkozó eljárások” 2. cikkének (2) bekezdése (B’ Kormányzati Közlöny, 1273/2002/03. sz.)
(3) A 469/2002. sz. SSC-határozat (B’ Kormányzati Közlöny 1273/2003. sz.) „A fűtőkerozin vizsgálatának specifikációi és módszerei” 2. cikkének (1) bekezdése (B’ Kormányzati közlöny 1273/2002/03. sz.)
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